SM100-005模拟运输试验方案

| 项目/专案名称: | Simject-030肾上腺素新博研桥（成人）专案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目/专案代码: | SM100-005 | 产品型号 | AISI104 |
| 项目/专案经理 | 何佩玲 | 研发工程师 | 赵佃佳 |
| 文件编号: | 100-005-RTP-002 | 生效日期: |  |

| 审批记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | RD | 蔡怡妮 |  | 日期 |  |
| 审核人 | DCC | 郑阳春 |  | 日期 |  |
| 审核人 | RD | 赵佃佳 |  | 日期 |  |
| 批准人 | RD | 罗亿良 |  | 日期 |  |

| 修订记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/版次 | 修订日期 | 修订人 | 页码 | 修订内容 |
| 1.0 |  | 蔡怡妮 | / | 新版本生效 |

目录

1. 目录	2

2. 目的	6

3. 范围	6

4. 责任	6

5. 参引	6

6. 定义	6

7. 产品描述	7

8. 模拟运输试验程序	7

9. 功能测试	9

10. 验收标准	11

11. 报告	12

12. 附录	12

目的

验证新博研桥（成人）专案产品在经过模拟运输试验，仍能保持其性能符合要求。

范围

本方案适用于新博研桥（成人）专案模拟运输试验。

责任

分析员：负责起草本方案并按照方案完成测试并出具试验报告。

研发工程师：负责审核本方案。

研发负责人：负责批准本方案。

参引

| 序号 | 标准 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | ASTM D 4169 23e1 | Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems |
|  | ISO 11608-1:2022 | Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 1: Needle-based injection systems |

定义

- 验收标准：运输单元经受测试计划后必须达到的可接受质量水平。

- 保证等级：基于其在典型流通周期中发生概率的测试强度等级，I 级为高强度测试等级，发生概率低；III 级为低强度测试等级，但对应发生概率高；II级介于两者之间。

- 流通周期：按顺序列出的测试计划，用于模拟运输单元从生产到消费的特定路径中预期遇到的危害要素

- 运输单元：将经受流通环境的最小完整单元，例如运输容器及其内容物。

产品描述

| 产品名称 | 包装材料 | 包装尺寸 | 包装重量 | 包装方式 | 产品批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simject 前组件 | 吸塑托盘(4M81310020221) 珍珠棉(4M82000000317W) 包装袋(4M81130010421) 纸箱(4M81000000216Br) | 592*392*240mm | 12kg | 100-005-OWI-001(2.0) |  |
| Simject 后组件 | 吸塑托盘(4M81310020321) 珍珠棉(4M82000000317W) 包装袋(4M81130010421) 纸箱(4M81000000216Br) | 592*392*240mm | 9kg | 100-005-OWI-002(2.0) |  |

| 产品名称 | 样品型号 | 批号 | 内容物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预灌封注射器（PFS） |  |  |  |

模拟运输试验程序

预处理条件

在标准大气条件下（23℃±1℃/50%RH±2%）进行测试，调节 72 小时或确保包装系统各组分达到平衡状态。

测试单元

Simject前组件包装箱，包装箱尺寸：592*392*240mm；包装箱重量12kg，包含300支simject前组件内装物。

Simject后组件包装箱，包装箱尺寸：592*392*240mm；包装箱重量9kg，包含300支simject后组件内装物。

保证等级

基于产品价值、运输量等因素，所有测试选择保证等级 II

流通周期

采用 DC-4+DC6原则

测试计划

| 试验顺序 | 试验计划 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境预处理 | - 23±1℃，50±2%RH 处理时间:72小时 |
| 2 | 计划A 人工搬运 | 初始跌落测试 |
| 3 | 计划C 车载堆码 | 压缩测试 |
|  | 计划D堆码振动 | 振动测试 |
|  | 计划E 车载振动 | 振动测试 |
| 4 | 计划F 无约束振动 | 重复性冲击 |
| 5 | 计划H环境危害 | 不适用 |
| 6 | 计划J 集中冲击 | / |
| 7 | 计划A 人工搬运 | 最终跌落测试 |
| 8 | 计划B 仓库堆叠 | / |

委托检验

模拟运输试验部分由浙江森迈合创医疗科技有限公司（本公司，以下简称“森迈”）委托上海国研医疗器械检测中心有限公司进行。

上海国研医疗器械检测中心有限公司需提供以下原始数据：振动测试PSD谱图；温湿度曲线记录（1分钟间隔）；跌落冲击波形（峰值加速度、速度变化量）。

模拟运输实验按照8.5测试计划完成后，测试样品由森迈自行取回，以进行后续功能测试。

功能测试

测试环境要求

测试实验室的温度和湿度必须控制在25±3℃和55±20% RH范围内。

测试实验室

功能测试部分在森迈实验室内进行测试，使用经过第8节模拟运输试验后取回的前组件和后组件，与批号XX的预灌封注射器（PFS）组装为成品注射笔后进行功能测试。

夹具信息

| 夹具编号 | 夹具名称 |
| --- | --- |
| JS-JJ-24-022 | Lisa&lucy 前组件和PFS手动终端组装工装 |
| JS-JJ-24-023 | Lisa&lucy 前组件和后组件手动终端组装工装 |
| JS-JJ-24-019 | Simject系列锐器伤害保护夹具 |

设备信息

| 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 验证有效期 | 验证报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS-JC-24-005 | Simject自动注射笔检测设备 | Simject | 2026.05.12 | EVR-JS-JC-25-001 |

自动注射笔组装

使用经过第8节模拟运输试验后取回的前组件和后组件，与批号XX的预灌封注射器（PFS），按照《000-000-TIS-001 Lisa&Lucy手动终端组装工装测试指导V1.0》的指导进行组装，得到成品自动注射笔。

测试数量

功能测试共测试30支注射笔。在注射笔组装时，前组件和后组件使用第8节模拟运输试验后取回的前组件和后组件，分别从前组件和后组件包装箱中各抽样30个前、后组件，抽样时请确保每层吸塑托盘中抽取3个，10层吸塑托盘均抽取样品，并保证整个抽样过程随机平均抽样。

NIS测试前环境调节

9.5节组装完成的注射笔。在测试前，需将其放置于温度：23 ± 5℃和相对湿度：50 ± 25%RH的标准条件下状态调节至少4小时。

功能测试项目和方法

| - 序号 | - 测试项目 | - 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 剂量准确度 | 100-005-TIS-023（V1.0） |
| - 2 | (注射时)针头伸出长度 |  |
| - 3 | 笔帽拉拔力 |  |
| - 4 | 激发针盖，注射按压力 |  |
| - 5 | 0.3mL剂量的注射时间 |  |
| - 6 | 在使用注射笔之前，药品应是可见的，以便进行检 查。 |  |
| - 7 | 提供注射完成后针头保护的止退锁定力 |  |
| - 8 | 使用者应能够清楚地区分自动注射笔在未使用 使用中、已使用或停用的状态 |  |
| - 9 | 针头屏蔽 |  |
| - 10 | 注射开始提示音 |  |
| - 11 | 锐器伤害保护 |  |

验收标准

| - 序号 | - 项目 |  | - 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 包装外观 | - 内外包装目视外观检查 - （第8节完成后） | - 目视检查，包装外箱没有明显的结构性破损，如可见内包装的漏洞或者撕裂等，允许轻微的凹陷或者磕碰痕迹。 - 目视检查、外包装箱标签应仍清晰可读，无脱落或者模糊。 - 目视检查，打开外包装箱，内包装无明显移位或结构性破损。 |
|  | - 产品外观 | - 产品外观目视检查 - （内容物：前、后组件） - （第8节完成后） | - 1、目视检查，产品（内容物：前、后组件）没有零件崩出或者脱落，仍保证其组装完成性。 - 2、目视检查，产品上不可有划伤、裂痕、色泽不一致等缺陷。 |
|  | 产品性能 | 剂量准确度 | 0.27mL<注射体积< 0.34mL |
|  |  | (注射时)针头伸出长度 | 0.6in(±0.1in)15.24mm(±2.54mm) |
|  |  | 笔帽拉拔力 | 5-35N |
|  |  | 激发针盖，注射按压力 | 5-25N |
|  |  | 0.3mL剂量的注射时间 | ≤2秒 |
|  |  | 在使用注射笔之前，药品应是可见的，以便进行检 查。 | 视窗清楚可辨识 |
|  |  | 提供注射完成后针头保护的止退锁定力 | >50N |
|  |  | 使用者应能够清楚地区分自动注射笔在未使用 使用中、已使用或停用的状态 | 注射后，窗口处可见 PFS胶塞 |
|  |  | 针头屏蔽 | 当注射笔与测试表面接触时，针不被视觉看见； 当注射笔不与测试表面接触时，针不会突出 |
|  |  | 注射开始提示音 | 距离设备30cm处测量，响度需≥60dB |
|  |  | 锐器伤害保护 | ISO23908-2024附录测试方法 |

报告

报告中应包含使用注射笔和PFS的详细信息，包含型号、批号、数量等。

报告中应注明模拟运输试验（包含功能测试）的具体过程和详细数据等。

报告中应对模拟运输试验进行结果判定，若试验未通过，需再次试验直至通过，每次试验过程和结果均应在报告中详细记录和描述。

附录

1、测试机构资质证明